## Slide 1
Dosis en cristalino, cuestiones:
  ¿Dónde son necesarios los dosímetros?
  Efectividad de las gafas plomadas y de otros medios de protección.
  Opciones: medimos bajo atenuador o medimos sobre atenuador y corregimos por atenuador (p.e. gafa plomada).
  Posibilidad de que el dosímetro de cristalino sea el 2º dosímetro de tronco.

## Slide 2
¿Dónde son necesarios los dosímetros?
Dosis anuales estimadas (mSv) (Muestreo 05/2017 – 01/2018)
Ámbito | Cuenta | Mínima | Promedio | Máxima
ANESTESISTAS (UNIDAD DEL DOLOR) |  |  |  | 
FACULTATIVO | 4 | 0,07 | 0,16 | 0,24
CIRUGÍA CARDIACA |  |  |  | 
FACULTATIVO | 3 | 0,20 | 0,29 | 0,46
CIRUGÍA VASCULAR |  |  |  | 
ENFERMERIA | 3 | 0,36 | 0,46 | 0,63
FACULTATIVO | 4 | 0,64 | 1,67 | 3,97
DIGESTIVO |  |  |  | 
ENFERMERIA | 2 | 0,42 | 0,57 | 0,73
FACULTATIVO | 3 | 0,42 | 0,61 | 0,78
ELECTROFISIOLOGÍA |  |  |  | 
ENFERMERIA | 2 | 1,88 | 2,02 | 2,17
FACULTATIVO | 1 | 0,87 | 0,87 | 0,87
HEMODINAMICA |  |  |  | 
ENFERMERIA | 3 | 7,87 | 9,32 | 11,57
FACULTATIVO | 5 | 0,67 | 7,71 | 25,80

## Slide 3
¿Dónde son necesarios los dosímetros?
Dosis anuales estimadas (mSv) (Muestreo 05/2017 – 01/2018)
Ámbito | Cuenta | Mínima | Promedio | Máxima
MEDICINA NUCLEAR |  |  |  | 
ENFERMERIA | 2 | 1,05 | 1,18 | 1,30
FACULTATIVO | 1 | 0,34 | 0,34 | 0,34
TECNICO MEDICINA NUCLEAR | 2 | 0,65 | 0,93 | 1,21
NEURORRADIOLOGIA INTERVENCIONISTA |  |  |  | 
ENFERMERIA | 3 | 0,21 | 0,24 | 0,27
FACULTATIVO | 2 | 0,22 | 0,84 | 1,47
RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA |  |  |  | 
ENFERMERIA | 4 | 1,09 | 3,05 | 4,52
FACULTATIVO | 4 | 0,05 | 2,23 | 3,28
TRAUMATOLOGÍA |  |  |  | 
ENFERMERIA | 2 | 0,41 | 0,49 | 0,56
FACULTATIVO | 3 | 0,19 | 0,31 | 0,41
UROLOGÍA |  |  |  | 
FACULTATIVO | 3 | 0,33 | 0,49 | 0,78

## Slide 4
Efectividad de atenuadores
Notes: Artículo de 2010 en el que se compara la protección que ofrecen para el cristalino distintos dispositivos de protección y/o estrategias. El estudio se lleva a cabo con un arco Philips Allura con intensificador de 15 cm, tubo debajo PA, LAO15 y RAO15, colocándose el maniquí con el medidor en diferentes localizaciones representativas de distintos procedimientos. Se llevaron a cabo las medidas para escopia de baja dosis (70 kVp), DSA 2img/s (75 kVp) para ambos ojos, en diferentes posiciones (ya indicado) y con las tres orientaciones del arco.
Se comprobó la influencia en la tasa de dosis medida en cristalino de los siguientes dispositivos y estrategias:
Faldón plomado colgante de la mesa.
Gafas plomadas (0,75mmPb equivalente) y no plomadas (convencionales).
Paños plomados de tungsteno-antimonio de 0,25 mmPb equivalente.
Mampara colgante de 0,5 mmPb equivalente.
Mampara rodante.
Mantener el II acercado al paciente (3 cm) o alejarlo 20 cm.
Como condiciones de referencia se tomó el intensificador a 3 cm de la superficie del paciente y la mesa con un faldón plomado colgante.

## Slide 5
Efectividad de atenuadores
Lentes plomadas:
Factor de atenuación más frecuente:
8-10

## Slide 6
Efectividad de atenuadores
Pantalla suspendida:
Factor de atenuación más frecuente:
3-11

## Slide 7
Efectividad de atenuadores
Paños plomados:
Factor de atenuación más frecuente:
5-25
Factor de atenuación paños+gafas plomadas:
hasta 2 órdenes de magnitud

## Slide 8
Algunas cuestiones:
  Evitar espacios entre la gafa plomada y la cara  agujero para gran cantidad de dispersa.

## Slide 9
Algunas cuestiones:
  En general, en intervencionismo, la dosis (no atenuada) a la altura de la tiroides o del pecho es mayor que la del cristalino.
Dosis ojo (Hp(3))  0,75 x Dosis tiroides (Hp(10))
Problema: ¿y si existe algún elemento de protección que cubra un área y no la otra? p.e. una pantalla suspendida…
Notes: Indicar que en los diferentes estudios existen también ratios superiores a 1, pero que la mayoría responden a equipos con el tubo sobre la mesa (overcouch)

## Slide 10
Medir bajo atenuador/ Medir+corregir por atenuador?
Medir sobre atenuador + aplicar factor corrector  aumento de la incertidumbre

## Slide 11
Dosímetro de tronco por encima del protector
  CSN determina que los dosímetros sean utilizados por debajo de protecciones.
  ICRP (Report 120, 2013, Radiological Protection in Cardiology)

## Slide 12
Dosímetro de tronco por encima del protector
  NCRP (Report 168, 2010, Radiation dose management for Fluoroscopically guided interventional medical procedures)