## Rad.Digital
PRUEBAS RECOMENDADAS TRAS LA SUSTITUCION DE COMPONENTES ESENCIALES EN ARCOS DE FLUOROSCOPICOS |  | ACEPTACIÓN | * SUSTITUCIÓN TUBO RX | SUSTITUCIÓN COLIMADOR | SUSTITUCIÓN INTENSIFICADOR | * SUSTITUCIÓN DE GENERADOR/ CUBA RADIOGENA | COMPONENTES QUE AFECTAN A CALIDAD DE IMAGEN | COMPONENTES QUE AFECTAN A LA DOSIS
PM.1 | Estimación visual de la calida de imagen. | X |  |  | X |  | X
PG.1 | Minima distancia foco-piel. | X |  | X
PG.2 | Tamaño del campo a la entrada del receptor de imagen. | X | X | X | X
PG.3 | Distorsion geometrica. | X |  |  | X
PG.4 | Coincidencia del campo de radiacion con el area visualizada en el receptor. | X | X | X | X
PCH.1 | Exactitud de la tensión. | X |  |  |  | X |  | X
PCH.2 | Repetibilidad de la tensión. | X |  |  |  | X |  | X
PCH.3 | Filtracion, capa hemireductora. | X | X | X
PCH.4 | Valor del rendimiento. | X | X | X |  | X |  | X
PCH.5 | Repetibilidad del rendimiento. | X | X |  |  | X |  | X
PCAI.1 | Tasa de dosis/dosis por imagen | X | X |  | X | X |  | X
PCAI.2 | Repettibilidad de la tasa de dosis | X | X |  | X | X |  | X
PCAI.3 | Compensación del CAI con espesores. | X |  |  | X | X |  | X
PDP.1 | Tasa de dosis a paciente/dosis por imagen a paciente. | X | X |  | X | X |  | X
PDP.2 | Valor de la dosis al punto de referencia intervencionista. | X | X |  | X | X |  | X
PDOS.área1 | Verificación del funcionamiento de medida o estimación del producto dosis-área. | X | X |  | X | X |  | X
PCI.1 | Resolucion espacial. | X | X |  | X |  | X
PCI.2 | Umbral de sensibilidad de bajo contraste | X |  |  | X |  | X
PCI.3 | Umbral de contraste - detalle. | X |  |  | X |  | X
PCI.4 | Límite de resolucion espacial para la imagen sustraida | X |  |  | X |  | X
PCI.5 | Umbral de sensibilidad de bajo contraste para la imagen sustraida. | X |  |  | X |  | X
PCI.6 | Artefactos de la imagen sustraida. | X |  | X | X |  | X
Tabla: Pruebas recomendadas tras sustitución de componentes esenciales en arcos fluoroscopicos.
* Si el transformador de alta tension o el tubo de rx viene incluido en un monoblock que comprende el tubo de rx y transformador de alta, hay que incluir, ademas, las pruebas realizadas para sustitucion de tubo de rx o las de generador/Cuba radiogena segun corresponda.